## Apskates lampa
Pielikums Nr.1
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2023/9-C
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Apskates lampa - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Piemērota pacientu apskatei un procedūru veikšanai
2. | Gaismas spilgtums vismaz 40000 Lux ( 1 m vai lielākā attalumā no gaismas avota)
3. | Tipiskais krāsu atveides indekss Ra vismaz 95
4. | Gaismas temperatūra augstāka par 4000 K
5. | LED gaismas avots ar vismaz 30000 darba stundu mūžu
6. | Gaismas lauks 17±3 cm (1 m attālumā no gaismas avota)
7. | Regulējams lampas augstums vismaz līdz 170 cm
8. | Lampu iespējams pozicionēt nepieciešamajā leņķī pret statīvu
9. | Rokturis lampas pozicionēšanai
10. | Lampas darba radiuss vismaz 70 cm
11. | Novietota uz vismaz 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
12. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
13. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā