## Laringoskopa komplekts
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2024/5-C
1.daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Laringoskopa komplekts - 2 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Laringoskopa spogulis ar "click" principa fiksāciju
2. | Spogulī integrēta optiskā šķiedra
3. | Komplektācijā vismaz šādi laringoskopa spoguļi:
3.1. | Miller tipa 1. izmēra
3.2. | Macintosh tipa 2. izmēra
3.3. | Macintosh tipa 3. izmēra
3.4. | Macintosh tipa 4. izmēra
4. | Spoguļi apstrādājami manuāli un automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā
5. | Spoguļi autoklavējami
6. | Spoguļiem piemērots "Zaļā standarta" atbilstoši ISO 7376 apaļas formas rokturis ar rievojumu
7. | LED gaismas avots
8. | Rokturī izņemams Li-jonu vai ekvivalents akumulators
9. | Uzlādēts akumulators nodrošina apgaismojumu vismaz 4 stundas
10. | Rokturī integrēts akumulatora uzlādes indikators
11. | Rokturis ar izņemtu akumulatoru apstrādājams manuāli un automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā
12. | Rokturis ar izņemtu akumulatoru autoklavējams
13. | Komplektācijā iekļauts laringoskopa roktura statīvs - lādētājs, kas nodrošina uzlādi no 220/230 V 50/60 Hz elektriskā tīkla
14. | Komplektācijā laringoskopa roktura un spoguļu uzglabāšanas kaste
15. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Pacienta skapītis
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2024/5-C
2.daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Pacienta skapītis - 10 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Skapītis lietojams no abām pusēm - iespēja atvērt atvilktnes/durvis no abām pusēm
2. | Vismaz 1 atvilktne ar rokturiem
3. | Vismaz 1 plaukts
4. | Pamata nodalījums mantu glabāšanai ar durvīm ar eņģēm un rokturi un perforētu pamatni vai abpusēji atverama padziļināta atvilktne ar rokturi
5. | Regulējams, saliekams gar malu un/vai pagriežams virs skapīša ēdināšanas dēlis ar paaugstinātu malu
5.1. | Augstuma regulācija dēļa virsmai vismaz līdz 105 cm
5.2. | Dēli iespējams rotēt ap savu asi, lai pielāgotu lasīšanai
5.3. | Neslīdošs pārklājums
6. | Speciāla vieta standarta 1,5 l vai lielākai pudelei
7. | Uz četriem riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
8. | Skapīša maksimālie gabarītizmēri 70 x 55 cm
9. | Skapīša augstums 85±5 cm (ar ēdināšanas dēli zemākajā pozīcijā)
10. | Skapīša korpuss izgatavots no metāla
11. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Anestēzijas rati
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2024/5-C
3.daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Anestēzijas rati - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Piemēroti medikamentu un medicīnas ierīču izvietošanai
2. | Galdiņa korpuss ražots no poliuretāna vai ekvivalenta materiāla
3. | Galdiņš ar piecām atvilktnēm, kas aprīkotas ar pret izkrišanas mehānismu
4. | Atvilktnes ar vismaz 2 dažādiem augstumiem
5. | Seklākās atvilktnes augstums ne mazāk par 7 cm
6. | Vismaz 2 mazākajām atvilktnēm atvilktņu sadalītāji vismaz 6 daļās, kuru izvietojumu var pielāgot
7. | Atvilktņu izmērs na mazāks par 40 x 55 cm (dziļums x platums)
8. | Atvilktnes aizslēdzamas ar centrālo bloķēšanas sistēmu
9. | Papildus atvilktne medikamentiem
10. | Galdiņa sānos izvietoti 2 vai 3 atvāžami plastikāta nodalījumi
11. | Novietoti uz 4 vismaz 12 cm riteņiem, no kuriem vismaz divi ar bremzi
12. | Integrēti transportēšanas rokturi
13. | Skābekļa balona turētājs
14. | Perimetrā gumijas aizsargmala vai cits aizsardzības risinājums
15. | Darba virsma ar paaugstinātām apmalēm
16. | Galdiņa izmēri bez piestiprinātiem aksesuāriem (85 x 70 x 95) cm ± 10 cm (platums x dziļums x augstums)
17. | Sānā izvietots noņemams atkritumu trauks ar vāku
18. | Augšējā daļā defibrilatora plaukts ar neslīdošu virsmu un fiksācijas saitēm
19. | Katetru turētājs
20. | Ampulu atvēršanas iekārta ar trauku
21. | Izlietoto adatu trauka turētājs ar trauku
22. | Integrēta lampa ar lokanu kātu
23. | Barošanu nodrošina akumulators (komplektācijā iekļauts lādētājs no 220/230 V 50/60 Hz elektriskā tīkla)
24. | Virs virsmas uz stieņiem izvietoti papildus aksesuāri:
25. | 2 līmeņos pilnā garumā izvietotas atvāžamas caurspīdīgas plastikāta kastītes, kopā 11±1 gab
26. | Aizmugurējā daļā standarta instrumentu (25x10 mm) fiksācijas sliede
27. | Pie stieņiem stiprināts cimdu kastu turētājs, piemērots, vismaz 3 cimdu kastēm
28. | Pie stieņiem stiprināts infūzu statīvs
29. | Pie stieņiem stiprināts plaukts
30. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā