## Ginekoloģiskais krēsls
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2024/4-C
3.daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR | Piegādes termiņš (dienās)
Ginekoloģiskais krēsls |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Novietots uz pamatnes
2. | Integrēts vismaz viens ritenis krēsla pārvietošanai
2.1. | Ar bremzi vai ekvivalentu risinājumu krēsla stabilizēšanai
3. | Bezšuvju ādas imitācijas materiāla pārvalks ar polsterējumu
3.1. | Pieejamas vismaz 4 posterējuma krāsas, pirms piegādes jāsaskaņo krāsa
4. | Krēsls sastāv no sēžas segmenta, atzveltnes segmenta, galvas segmenta un paceļamas kāju/pēdu sekcijas
5. | Krēsla elektriskā vadība vismaz ar kājas pedāli
5.1. | Ja kājas pedālis integrēts krēsla pamatnē, iekļauts papildus bezvadu kājas pedālis
6. | Krēsls ir aprīkots ar ieprogrammējamām vismaz 3 automātiskām atmiņas darbības pozīcijām
7. | Pēdu tipa elektriski vismaz vertikāli regulējami kāju balsti
8. | Kāju/pēdu balsti vertikāli regulējami vismaz ±15 °
9. | Kāju/pēdu balsti regulējami sānu izvērsumā
10. | Kāju/pēdu balsti nolaižāmi zemākajā pozīcijā vismaz 250 mm no grīdas
11. | Minimālais augstums ne lielāks kā 550 mm, elektriski regulējams
12. | Maksimālais augstums vismaz 900 mm, elektriski regulējams
13. | Krēsla virsmas platums 600 mm ± 50 mm
14. | Elektriski regulējams atzveltnes slīpums vismaz diapazonā no 0 ° līdz +50 ° leņķī
15. | Elektriski regulējams sēžas segments
16. | Krēsla celtspēja vismaz 180 kg
17. | Rokturi rokām
18. | Nerūsējoša tērauda izvelkamā bļoda
19. | Papīra ruļļa turētājs
20. | Galvas segmenta spilvens
21. | Sēžas un pēdu daļas aizsargi
22. | LED izmeklējumu lampa ar lokanu roku un stiprinājumu pie krēsla
23. | Barošanu nodrošina standarta 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
24. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā