## Ķermeņa analizators
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Ķermeņa uzbūves analizators - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
1. | Analizators integrēts uz statīva/rāmja
2. | Demogrāfisko datu ievade, kas ietver vismaz dzimumu un vecumu
3. | Ierīces vadība un rezultātu atspoguļošana izmantojot krāsainu ekrānu
4. | Ekrāna instrukcijas mērījumu veikšanai
5. | USB un/vai LAN savienojums ar datoru
6. | Nodrošina pilnu ķermeņa analīzes veikšanu, kas ietver vismaz šādas vai ekvivalentas nosakāmās vērtības: svars, ĶMI, tauku masa, tauku-brīvās masa, tauku masas procentuālā daļa, muskuļu masa, masas indekss, ūdens attiecība, viscerālie adipozie audi, ķermeņa sastāva diagramma, segmentālo muskuļu masa, kopējais ķermeņa ūdens, ekstracelulārais ūdens, bioelektriskā impedances vektora anlalīze, muskuļu rezultāts, tauku rezultāts, fāzes leņķis, pretestība un reaktīvā pretestība
7. | Integrēti medicīniskie svari
7.1. | Kalibrēti saskaņā ar Direktīvu 2014/31/ES
7.2. | Maksimālais mērījumu svars vismaz līdz 250 kg
7.3. | Tare vai apģērba svara kompensācijas funkcija
8. | Integrēts vai komplektācijā iekļauts auguma mērītājs
8.1. | Garuma diapazons vismaz 100-210 cm
9. | Vismaz 8 elektrodu bioimpedances mērījumi
9.1. | Elektrodi integrēti svaru virsmā un uz atbalsta rokturiem vai ir speciālizēti plaukstās turami elektrodi
9.2. | Mērījumi pie dažādām frekvencēm
10. | Komplektācijā iekļauta ar analizatoru savietojama programmatūra
10.1. | Piemērota darbam ar Windows operētājsistēmu
10.2. | Pacienta identifikācijas datu ievade un pacientu datu bāze
10.3. | Mērījumu saņemšana no analizatora
10.4. | Nodrošina vismaz 6. punktā parametru atspoguļošanu un analīzi
10.5. | Grafiska un skaitliska rezultātu atspoguļošana
10.6. | Iespēja pievienot komentārus
10.7. | Analīzes rezultātu atskaites ģenerēšana, drukāšana un saglabāšana .pdf vai ekvivalentā datu fromātā
11. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 48 stundu laikā darba dienās
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā