## HOLTERI
2.pielikums SIA “Bauskas slimnīca” cenu aptaujas Nr. BS BS 2025/3-CA “Asinsspiediena holteru iegāde”
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Cena, EUR bez PVN | Piegādes laiks, nedēļas
24 stundu neinvazīva asinsspiediena monitoringa holteris - 4 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | Neinvazīva asinsspiediena monitoringa pieraksts 24 stundu garumā
2. | Holteris izmantojams arī pacientam atrodoties fiziskas slodzes stāvoklī
3. | Mērījumiem izmanto oscilometrisko metodi ar soļa deflācijas mērījumiem
4. | Asinsspiediena mērīšana (sistoliskais un diastoliskais) robežās ne šaurākās kā 25-260mmHg
5. | Pulsa mērīšana robežās ne šaurākās kā 40-200bpm
6. | Iespējams pielāgot holtera darbību pacienta dienas ritmam (nomoda, miera un cits programmējams stāvoklis)
7. | Pielāgojams mērījumu biežums laika intervāliem ik pa 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minūtēm
8. | Programmatūrai aktigrāfijas opcija, kas automātiski attēlo pacienta stāvokli monitoringa laikā (miega, nomoda stāvoklis)
9. | Holtera iekšējā atmiņa saglabā ne mazāk kā 250 veiktos mērījumus vienā monitoringā
10. | Holterim ir trīs taustiņi: asinsspiediena mērījumu manuālai uzsākšanai vai pārtraukšanai jebkurā laikā, dienas/nakts režīma iespējošanai, medikamentu uzņemšanas fiksēšanai
11. | Holterim ir displejs pēdējo mērījumu (sistoliskais, diastoliskais asinsspiediens, pulss) attēlošanai, ko iespējams atslēgt
12. | Holteris darbojas ne vairāk ka no divām AA+ baterijām
13. | Holtera svars ne vairāk kā 290 g ar baterijām
14. | Holtera izmēri 12x7x3mm +/-1mm (augstums, platums, dziļums)
15. | Holterim iespējams pieslēgt vajadzības gadījumā arī vienreiz lietojamas manšetes
16. | Komplektācija katram:
16.1. | Daudzreizlietojamas manšetes: bērniem (~18-26 cm), manšete pusaudžiem (~26-34 cm), manšete pieaugušajiem (~32-44 cm) ar izvelkamu, mazgājamu oderi
16.2. | Holtera pieraksta analīzes un glabāšanas datorprogrammatūra vairākām darba vietām
16.3. | Holtera somiņa ar stiprinājumu pie jostas vai siksniņu stiprinājumam ap vidukli
17. | Komplektācija papildus:
17.1. | Vairākkārt lādējamu bateriju komplekts ar uzlādes staciju - 2 gab.
17.2. | USB-micro USB kabelis savienojumam ar datoru - 2 gab.
18. | Citas prasības:
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
CE marķējums
Programmatūras uzstādīšana Bauskas slimnīcā un Iecavas filiālē,programmatūras instalāciju darba vietu skaits pēc Pasūtītāja pieprasījuma
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā