## Valcētājs
1.pielikums
“Valcēšanas iekārtu iegāde”
identifikācijas Nr. BS 2025/10 - CA
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Rotējoša valcēšanas iekārta - 2 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Piemērots sterilo iepakojumu materiālu, kas ražoti atbilstoši atbilstoši EN 868-4, EN 868-5, EN 868-9 prasībām, ietverot iepakojumu ar ķīlveidīgu ielaidumu (gusseted pouches), alumīnija lamināta plēvi, augsta blīvuma polietilēnu (HDPE), valcēšanai
2. | Mikroprocesora kontrolēts process
3. | Displejs iekārtas stāvokļa un kļūdu atspoguļošanai
4. | Nodrošina valcēšanas vismaz temperatūras un ātruma monitorēšanu
5. | Iekārtas darbība tiek automātiski pārtraukta, ja monitorētie parametri pārsniedz uzstādītos
6. | Piemērots procesa validācijai
7. | Automātisks valcēšanas starts ievietojot iepakojumu
8. | Maksimālā valcēšanas temperatūra vismaz līdz 220°C
9. | Kontakta spiediens fiksēts vai iestatāms vismaz līdz 100 N ar precizitāti ±20%
10. | Noslēdzošās šuves attālums līdz malai iestatāms robežās vismaz no 0 līdz 35 mm
11. | Noslēdzošās šuves platums 11-15 mm
12. | Neierobežots noslēdzošās šuves garums
13. | Iespējams iestatīt automātisku gaidstāves iestāšanos, ja iekārta netiek lietota
14. | Integrēts printeris noslēgšanas parametru drukāšanai uz iepakojuma noslēgšanas laikā
15. | Iespējams savienot ar sterilizācijas procesu dokumentācijas sistēmām
16. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektrisakais tīkls
17. | Komplektācijā valcējamo materiālu ruļļu turētājs ar integrētu griezēju
18. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 48 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā