## Perf
1.pielikums
“Perfuzoru iegāde”
identifikācijas Nr. BS 2025/11 - CA
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Perfuzors - 10 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Aprīkots ar krāsu skārienjutīgu ekrānu, kura izmērs ir vismaz 3,5 collas, izšķirtspēja vismaz 200x400, ekrāna spilgtums pielāgojams vismaz 8 līmeņos
2. | Uz ekrāna attēlota vismaz šāda informācija: medikamenta nosaukums, infūzijas ātrums, infūzijas režīms, trauksmes paziņojumi, baterijas uzlādes stāvoklis
3. | Var izmantot vismaz šādu izmēru šļirces: 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml
4. | Automātiska šļirces izmēra noteikšana
5. | Vismaz šādi infūzijas režīmi: ārtuma, dozas, dozas laika, laika, intermitējošs, TCI, TIVA
6. | Vismaz šādi PK modeļi TCI režīmā: Marsh, Schnider, Kataria, Paedfusor, Minto, Gepts, Maitre
7. | Infūzijas ārtuma uzstādījums diapazonā vismaz 0,01 - 2300 ml/st.
8. | Ievades prezicitāte ≤ ± 1.8%
9. | Oklūzijas noteikšanas uzstādījums robežās vismaz 50 - 1125 mmHg, vismaz 15 uzstādījumi
10. | Maksimālais bolus ievadīšanas ātrums ne mazāk kā 2300 ml/st.
11. | Medikamentu bibliotēka: vismaz līdz 5000 medikamentu nosaukumiem
12. | Iespējams ieprogrammēt Slimnīcā lietojamos medikamentus
13. | Notikumu atmiņa vismaz 3500 notikumiem
14. | Vismaz šādas audio un vizuālās trauksmes: oklūzija, šļirce tukša, šļirce atvienojusies, izlādējusies baterija, VTBI pabeigts, KVO pabeigts, sistēmas kļūdas
15. | Pielāgojams audio trauksmes skaļums vismaz 8 līmeņos
16. | Darbība no integrēta akumulatora un no 220/230V 50/60 Hz elektriskā tīkla
17. | Baterijas darbības ilgums vismaz 10 stundas
18. | Iekārtas svars ne lielāks par 1,6 kg
19. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 48 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā