## USG
Pielikums Nr.1 Atklāta konkursa „Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam (Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2018/1/ SAM 9.3.2. ERAF)
Prasības Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām un informatīvajā materiālā atbilstoši norādot prasības Nr.)
1. | Iekārtas vispārējais raksturojums:
1.1. | Digitāla ultrasonogrāfijas iekārta ar LCD krāsu monitoru, ne mazāk kā 21,5 collas pa diagonāli, uz stiprinājuma rokas ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa
1.2. | Iekārta atbalsta zonžu frekvences vismaz līdz 22 MHz.
1.3. | Kino atmiņa ne mazāk kā 2000 kadri vai 960 MB
1.4. | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 12 collu pieskārienjūtīgu ekrānu.
1.5. | Pacientu datu ievadīšana ar klaviatūru, pacientu datu iegūšana no radioloģijas un slimnīcas siatēmas (RIS UN HIS) DICOM formātā. SIA "Bauskas slimnīca" strādā ar programmu "Ārsta Birojs"
1.6. | Vadības panelis ar maināmu augstumu ne mazāk kā 25 cm robežās, un rotāciju ne mazāk kā 40 grādu robežās no centra uz abām pusēm tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma.
1.7. | Vadības paneļa un monitora neatkarīga augstuma regulēšana.
1.8. | Maksimālais izmeklēšanas dziļums ne mazāk kā 40 cm.
1.9. | Integrēta iekšējā baterija, kas nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu un transporta režīmu vismaz 30 minūtes.
1.10. | Viegli pārvietojama un fiksējama, visu riteņu fiksācija ar vienu sviru.
1.11. | Iekārtas svars ne vairāk kā 110 kg.
1.12. | EKG modulis, vizualizācijas iespēja EHO izmeklējuma laikā.
2. | Darba režīmi un programmas:
2.1. | 2D; 2D Dual; Color Doppler (krāsu Dopplers); Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais Dopplers); HPRF un PWD (pulsa Dopplers), CW Doppler (Nepārtrauktā viļņa Dopplers).
2.2. | M-režīms, krāsu M-režīms, anatomiskais M-režīms.
2.3. | Audu Dopplera režīms.
2.4. | Speciāla programma lēnas plūsmas mikrovaskularizācijas novērtēšanai.
2.5. | Panorāmas attēlveidošanas programma.
2.6. | Reālā laika “Triplex” režīms.
2.7. | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D/2D; 2D/Color Doppler.
2.8. | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ Color Doppler.
2.9. | Audu harmoniskā signāla apstrādes programma.
2.10. | Trapecveida attēlu ieguve.
3. | Attēlu apstrādāšanas programmas:
3.1. | Automātiska 2D attēla optimizācija (2 parametri vienlaicīgi) ar 1 pogas nospiešanu.
3.2. | Automātiska Dopplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu - krāsu loga novietojums un leņķis, spektrālā Dopplera vārtiņu novietojums un leņķis, bāzes līnija un skala.
3.3. | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums.
3.4. | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar dažādiem apstrādes līmeņiem.
3.5. | Attēla kvalitātes uzlabošanas programma, kas veido attēlu no dažādiem apstarošanas leņķiem.
3.6. | Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem.
4. | Izmeklējumu programmatūra:
4.1. | Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma.
4.2. | Muskuloskeletālo izmeklējumu programma.
4.3. | Virspusējo struktūru un mazo orgānu izmeklējumu programma (krūtis, vairogdziedzeris).
4.4. | Asinsvadu izmeklēšanas programmas – perifēro artēriju un vēnu, kakla, kā arī TCD.
4.5. | Ehokardiogrāfijas izmeklējumu programma.
4.6. | Pediatriskās izmeklējumu programmas.
4.7. | Uroloģijas izmeklējumu programma.
4.8. | Ginekoloģijas un dzemdniecības izmeklējumu programmas.
4.9. | Invazīvo izmeklējumu programma.
4.10. | Deformāciju (Strain) elastogrāfija virspusējo struktūru elasticitātes novērtēšanai, darbojas ar lineāro zondi.
4.11. | Reālā laika kvantitatīva šķērsviļņu (Shear Wave) elastogrāfijas programma ar kvalitātes kontroles funkciju, kas novērtē, vai signāls ir pietiekami labs, lai veiktu elasticitātes mērījumus.
5. | Mērījumi un aprēķini:
5.1. | Pilna mērījumu pakete Dopplera režīmā: ātruma, frekvences, spiediena gradienta mērījumi RI, PI, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas.
5.2. | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera.
5.3. | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām.
5.4. | Var veidot individuālas izmeklējumu programmas.
6. | Zondes:
6.1. | "Vienkristāla" vai ekvivalentu tehnoloģiju lineārā zonde robežās vismaz no 5,0 līdz 22,0 MHz virspusējo struktūru izmeklējumiem.
6.2. | Lineārā zonde robežās vismaz no 3,0 līdz 11,0 MHz vaskulārajiem izmeklējumiem.
6.3. | "Vienkristāla" vai ekvivalentu tehnoloģiju konveksa zonde robežās vismaz no 1,0 līdz 5,0 MHz vēderdobuma un dzemdniecības izmeklējumiem.
6.4. | "Vienkristāla" vai ekvivalentu tehnoloģiju sektorālā zonde robežās vismaz no 1,0 līdz 5,0 MHz ehokardiogrāfijai un TCD.
6.5. | Vismaz četru aktīvo zonžu vienlaicīga pieslēgšana.
7. | Dokumentēšana un arhivēšana:
7.1. | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai.
7.2. | DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt izmeklējuma attēlus.
7.3. | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 500 GB
7.4. | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera, t.sk. Modality Worklist, Structured Reporting, Query/Retrieve, MPPS, Storage Commitment.
8 | Papildprasības
8.1. | Iekārta ir ražota 2018.gadā, jauna un nelietota, oriģinālā iepekojumā
8.2. | Iekārtas garantijas laiks ir ne mazāks par 24 mēneši
8.3. | Pretendentam jānodrošina piedāvātās iekārtas elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar "Pieņemšanas - nodošanas akts"

## Papildpunkti
Papildus piešķiramie punkti (skat. Iepirkuma procedūras nolikumu)
Nr.p.k. (apzīmējums) | Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijam
1. (k1) | Piedāvājuma kopējā cena (EUR bez PVN) | 70
2. (k2) | LCD krāsu monitors, ne mazāk kā 21,5 collas pa diagonāli | Papildus maksimāli 5 punkti
3. (k3) | Iekārta atbalsta zonžu frekvences vismaz līdz 22 MHz | Papildus maksimāli 5 punkti
4. (k4) | Vadības panelis ar maināmu rotāciju ne mazāk kā 40 grādu robežās no centra uz abām pusēm tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma | Papildus maksimāli 5 punkti
5. (k5) | Iekārtas svars ne vairāk kā 110 kg | Papildus maksimāli 5 punkti
6. (k6) | "Vienkristāla" vai ekvivalentu tehnoloģiju lineārā zonde robežās vismaz no 5,0 līdz 22,0 MHz virspusējo struktūru izmeklējumiem. | Ja tiek piedāvāts lielāks diapazons, + 0.5 punkti par katru MHz, nosedzot prasītās frekvences,
+ 5 punkti, ja prasītais diapazons tiek nosegts ar vienu zondi
7. (k7) | Lineārā zonde robežās vismaz no 3,0 līdz 11,0 MHz vaskulārajiem izmeklējumiem. | Ja tiek piedāvāts lielāks diapazons, + 0.5 punkti par katru MHz, nosedzot prasītās frekvences
8. (k8) | "Vienkristāla" vai ekvivalentu tehnoloģiju konveksa zonde robežās vismaz no 1,0 līdz 5,0 MHz vēderdobuma un dzemdniecības izmeklējumiem. | Ja tiek piedāvāts lielāks diapazons, + 0.5 punkti par katru MHz, nosedzot prasītās frekvence
9. (k9) | "Vienkristāla" vai ekvivalentu tehnoloģiju sektorālā zonde robežās vismaz no 1,0 līdz 5,0 MHz ehokardiogrāfijai un TCD. | Ja tiek piedāvāts lielāks diapazons, + 0.5 punkti par katru MHz, nosedzot prasītās frekvences
10. (k10) | Piedāvātās iekārtas garantijas laiks ne mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem | Ja tiek piedāvāts garājs garantijas laiks,+ 0.1 punkts par katru mēnesi vairāk