Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa „Mamogrāfijas iekārtas piegāde 
un uzstādīšana SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 
(Iepirkuma ID Nr. – BS 2018/2/ SAM 9.3.2. ERAF)

Tehniskais piedāvājums

	


Prasības Nr.p.k.
	


Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība
	


Pretendenta piedāvājums
	Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām un informatīvajā materiālā atbilstoši norādot prasības Nr.)

	1.
	Diogitālās mamogrāfijas iekārta
	
	

	1.1.
	Viena jauna, nelietota un nav izmantota demonstrācijās, rūpnīcas oriģināliepakojumā – ražota 2018.gadā
	
	

	1.2.
	Iekārtas ražotājs:
	
	

	1.3.
	Iekārtas modelis, kods:
	
	

	2.
	Veicamās funkcijas
	
	

	2.1.
	Konvencionālās digitālās mamogrāfijas izmeklējumiem (2D)
	
	

	
	Tehniskās prasības
	
	

	3.
	Operatora darba vieta:
	
	

	3.1. 
	Integrēts stikls rentgenstaru aizsardzībai, izmērs vismaz 200x80cm ar vismaz 0,5 mm svina ekvivalentu
	
	

	3.2.
	Ekspozīcijas režīmi – manuālais un automātiskais
	
	

	3.3.
	Kontroles un vadības informācijas monitors vismaz 1,2MP
	
	

	3.4.
	Attēlu apstrādes melnbaltais monitors vismaz 2 Mp
	
	

	3.5.
	Iespēja izvēlēties vadības bloka stiprinājumu labā, vai kreisā pusē
	
	

	3.6.
	Dators vismaz 8GB RAM, HDD 1TB, Ethernet 10/100/1000 base T, CD/DVD
	
	

	3.7.
	Attēla uzglabāšana apjoms vismaz 9000
	
	

	3.8.
	Laiks līdz 2D attēla iegūšanai ne vairāk, kā 10sek
	
	

	3.9.
	DICOM protokols (minimālās prasības: worklist, print, storage, storage commitment, query/retrieve)
	
	

	4.
	Tiešās digitalizācijas pilna lauka attēla detektors: 
	
	

	4.1.
	TFT (thin film technology) tipa tiešās attēla nolasīšanas tehnoloģija ar amorfo selēnu (a-Se), vai analogs
	
	

	4.2.
	Detektora izmērs ne mazāks kā 24x29 cm 
	
	

	4.3.
	Detektora matrica vismaz 3320 x 4000 pikseļi
	
	

	4.4.
	Pikseļa izmērs ne vairāk kā 75 mikrometri
	
	

	4.5.
	Attēla apstrāde vismaz 14biti
	
	

	4.6.
	Telpiskā izšķirtspēja 2D izmeklējumiem ne mazāk kā 7.0 lpp/mm
	
	

	5.
	C-loka (spuldzes – detektora statnes) un rentgena ģeneratora parametri: 
	
	

	5.1.
	Vertikālā kustība augstuma amplitūdā no 70 cm līdz 140cm (darbināms ar motoru)
	
	

	5.2.
	Minimālā rotācijas amplitūda vismaz no +195 ° līdz - 155 °
	
	

	5.3.
	Attālums no spuldzes fokusa līdz detektoram (SID) vismaz 70cm
	
	

	5.4.
	Pre kompresijas režīms ar spiedienu robežās vismaz 70-130N
	
	

	5.5.
	Pilnas kompresijas režīms ar spiedienu robežās vismaz 90-175N
	
	

	5.6.
	Automātiskais dubultās kompresijas režīms
	
	

	5.7.
	Manuālais kompresijas režīms ar spiedienu vismaz līdz 300N
	
	

	7.8.
	Noņemams pacienta sejas aizsegs
	
	

	5.9.
	Ģeometriskā palielinājuma funkcija x1.8
	
	

	5.10.
	Automātiski nobīdāms režģis (grid) pie 2D uzņēmumiem ar palielinājumu
	
	

	5.11.
	Iekārtā integrēts augstfrekvences rentgena ģenerators
	
	

	5.12.
	Rentgena ģeneratora jauda vismaz 7kW
	
	

	5.13.
	Max strāva vismaz 200mA
	
	

	5.14.
	kV diapazons robežās vismaz 20 - 39kV ar soli 1kV
	
	

	5.15.
	Rentgena staru spuldze ar rotējošu anodu vismaz 9500apgr/min
	
	

	5.16.
	Siltuma ietilpība vismaz 300kHU
	
	

	5.17.
	Fokusu izmēri ne lielāk, kā 0.3 un 0,1mm
	
	

	5.18.
	Filtru kombinācijas vismaz no sekojošiem materiāliem Rh, Ag, Al, Cu (uzrādīt filtru biezumus)
	
	

	5.19.
	Kāju pedālis ar divām funkcijām
	
	

	5.20.
	Drošības kompresijas atslēgšanas poga
	
	

	5.21.
	Drošības stop poga
	
	

	5.22.
	Izmeklējuma devas attēlošana atbilstoši aktuāliem normatīviem aktiem jonizējoša starojuma aizsardzības jomā
	
	

	6.
	Ārsts radiologa darba vieta
	
	

	6.1.
	Jāpiegādā dators ar programmatūru. Datoram ir jābūt savietojamam ar esošiem radioloģiskiem Eizo monitoriem
	
	

	6.2.
	Darbstacijas funkcionalitāte Dicom attēlu saņemšanai DICOM Query/Retrieve, C-FIND, C-STORE, DICOM print client
	
	

	6.3.
	Pacientu meklēšana pēc vairākiem parametriem
	
	

	6.4.
	Vairāku monitoru atbalsts
	
	

	6.5.
	Attēlu eksports Dicom formātā
	
	

	6.6.
	Iespēja atvērt un skatīt dažādu formātu dokumentus (dicom, pdf, jpg)
	
	

	6.7.
	Pacienta izmeklējumu kataloga skats ar attēlu priekšapskati (thumbnail preview)
	
	

	6.8.
	Center/Win parametru regulēšana
	
	

	6.9.
	Attēlu palielināšana
	
	

	6.10.
	[bookmark: _GoBack]Jānodrošina mamogrāfijas attēlu atvēršana un apstrāde
	
	

	6.11.
	Dažādu attēlu salīdzināšana
	
	

	6.12.
	Slēdzienu veidošana Dicom structured report formātā
	
	

	6.13.
	Individuāli izkārtojumu protokoli. (Hanging protocols)
	
	

	6.14.
	Attēlu eksports no CD\DVD\USB
	
	

	6.15.
	Attēlu imports no CD\DVD\USB
	
	

	6.16.
	Iepriekšējo izmeklējumu automātiska meklēšana un attēlošana no PACS servera
	
	

	6.17.
	Ortogonālās un slīpās daudz plāna rekonstrukcijas (MPR)
	
	

	6.18.
	Dažādu audu blīvumu 3D renderēšanai
	
	

	6.19.
	Iestatījumi dažādiem audiem 3D rekonstrukcijām, tai skaitā kauliem, asinsvadiem u.c.
	
	

	6.20.
	3D rotēšana/palielinājums/panoramēšana/ win/centrēšana
	
	

	6.21.
	3D Maksimālās un minimālās intensitātes projekcijas (MIP)
	
	

	6.22.
	3D Virsmas rekonstrukcijas (SSD)
	
	

	6.23.
	3D Apjoma rekonstrukcijas (VRT)
	
	

	6.24.
	Apstrādāto attēlu eksporta funkcija
	
	

	6.25.
	Procesors vismaz Intel XEON E3-1240V6, vai analogs
	
	

	6.26.
	Barošanas bloks FSP 450W SP500-A, 120MM SATA*4, MOLEX*2, PCIe 6pin*2, 80+, vai analogs
	
	

	6.27.
	Video saderīga ar diviem Eizo 3MP monitoriem
	
	

	6.28.
	Atmiņa ECC UDIMM 16gb DDR4 2400, vai analogs
	
	

	6.29.
	Operētājsistēma Windows 10 PRO
	
	

	6.30.
	Sistēmas SSD 240GB, 2.5" SSD220S, SATA3, TLC 540MB/5000MB/s,
80K IOPS R/W, Datu 1TB 7200RPM SATAIII 64MB , vai analogs
	
	

	6.31.
	Optiskais diskdzinis LG DVDRW 24X BLACK SATA Int. , vai analogs
	
	

	6.32.
	Pele, klaviatūra
	
	

	7.
	Papildus prasības
	
	

	
	Esošās iekārtas demontāža un utilizācija
	
	

	8.
	Komplektācija
	Daudzums
	

	8.1.
	Mamogrāfijas iekārta
	1
	X

	8.2.
	Ārsta - radiologa darba vieta
	1
	X

	8.3.
	Radiologa asistenta darba vieta
	1
	X

	8.4.
	Kājas slēdzis 
	2
	X


	

2

