Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa „Mamogrāfijas iekārtas piegāde

un uzstādīšana SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam

(Iepirkuma ID Nr. – BS 2018/2/ SAM 9.3.2. ERAF)

Tehniskais piedāvājums

| Prasības Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām un informatīvajā materiālā atbilstoši norādot prasības Nr.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diogitālās mamogrāfijas iekārta |  |  |  |
| 1.1. | Viena jauna, nelietota un nav izmantota demonstrācijās, rūpnīcas oriģināliepakojumā – ražota 2018.gadā |  |  |  |
| 1.2. | Iekārtas ražotājs: |  |  |  |
| 1.3. | Iekārtas modelis, kods: |  |  |  |
| 2. | Veicamās funkcijas |  |  |  |
| 2.1. | Konvencionālās digitālās mamogrāfijas izmeklējumiem (2D) |  |  |  |
|  | Tehniskās prasības |  |  |  |
| 3. | Operatora darba vieta: |  |  |  |
| 3.1. | Integrēts stikls rentgenstaru aizsardzībai, izmērs vismaz 200x80cm ar vismaz 0,5 mm svina ekvivalentu |  |  |  |
| 3.2. | Ekspozīcijas režīmi – manuālais un automātiskais |  |  |  |
| 3.3. | Kontroles un vadības informācijas monitors vismaz 1,2MP |  |  |  |
| 3.4. | Attēlu apstrādes melnbaltais monitors vismaz 2 Mp |  |  |  |
| 3.5. | Iespēja izvēlēties vadības bloka stiprinājumu labā, vai kreisā pusē |  |  |  |
| 3.6. | Dators vismaz 8GB RAM, HDD 1TB, Ethernet 10/100/1000 base T, CD/DVD |  |  |  |
| 3.7. | Attēla uzglabāšana apjoms vismaz 9000 |  |  |  |
| 3.8. | Laiks līdz 2D attēla iegūšanai ne vairāk, kā 10sek |  |  |  |
| 3.9. | DICOM protokols (minimālās prasības: worklist, print, storage, storage commitment, query/retrieve) |  |  |  |
| 4. | Tiešās digitalizācijas pilna lauka attēla detektors: |  |  |  |
| 4.1. | TFT (thin film technology) tipa tiešās attēla nolasīšanas tehnoloģija ar amorfo selēnu (a-Se), vai analogs |  |  |  |
| 4.2. | Detektora izmērs ne mazāks kā 24x29 cm |  |  |  |
| 4.3. | Detektora matrica vismaz 3320 x 4000 pikseļi |  |  |  |
| 4.4. | Pikseļa izmērs ne vairāk kā 75 mikrometri |  |  |  |
| 4.5. | Attēla apstrāde vismaz 14biti |  |  |  |
| 4.6. | Telpiskā izšķirtspēja 2D izmeklējumiem ne mazāk kā 7.0 lpp/mm |  |  |  |
| 5. | C-loka (spuldzes – detektora statnes) un rentgena ģeneratora parametri: |  |  |  |
| 5.1. | Vertikālā kustība augstuma amplitūdā no 70 cm līdz 140cm (darbināms ar motoru) |  |  |  |
| 5.2. | Minimālā rotācijas amplitūda vismaz no +195 ° līdz - 155 ° |  |  |  |
| 5.3. | Attālums no spuldzes fokusa līdz detektoram (SID) vismaz 70cm |  |  |  |
| 5.4. | Pre kompresijas režīms ar spiedienu robežās vismaz 70-130N |  |  |  |
| 5.5. | Pilnas kompresijas režīms ar spiedienu robežās vismaz 90-175N |  |  |  |
| 5.6. | Automātiskais dubultās kompresijas režīms |  |  |  |
| 5.7. | Manuālais kompresijas režīms ar spiedienu vismaz līdz 300N |  |  |  |
| 7.8. | Noņemams pacienta sejas aizsegs |  |  |  |
| 5.9. | Ģeometriskā palielinājuma funkcija x1.8 |  |  |  |
| 5.10. | Automātiski nobīdāms režģis (grid) pie 2D uzņēmumiem ar palielinājumu |  |  |  |
| 5.11. | Iekārtā integrēts augstfrekvences rentgena ģenerators |  |  |  |
| 5.12. | Rentgena ģeneratora jauda vismaz 7kW |  |  |  |
| 5.13. | Max strāva vismaz 200mA |  |  |  |
| 5.14. | kV diapazons robežās vismaz 20 - 39kV ar soli 1kV |  |  |  |
| 5.15. | Rentgena staru spuldze ar rotējošu anodu vismaz 9500apgr/min |  |  |  |
| 5.16. | Siltuma ietilpība vismaz 300kHU |  |  |  |
| 5.17. | Fokusu izmēri ne lielāk, kā 0.3 un 0,1mm |  |  |  |
| 5.18. | Filtru kombinācijas vismaz no sekojošiem materiāliem Rh, Ag, Al, Cu (uzrādīt filtru biezumus) |  |  |  |
| 5.19. | Kāju pedālis ar divām funkcijām |  |  |  |
| 5.20. | Drošības kompresijas atslēgšanas poga |  |  |  |
| 5.21. | Drošības stop poga |  |  |  |
| 5.22. | Izmeklējuma devas attēlošana atbilstoši aktuāliem normatīviem aktiem jonizējoša starojuma aizsardzības jomā |  |  |  |
| 6. | Ārsts radiologa darba vieta |  |  |  |
| 6.1. | Jāpiegādā dators ar programmatūru. Datoram ir jābūt savietojamam ar esošiem radioloģiskiem Eizo monitoriem |  |  |  |
| 6.2. | Darbstacijas funkcionalitāte Dicom attēlu saņemšanai DICOM Query/Retrieve, C-FIND, C-STORE, DICOM print client |  |  |  |
| 6.3. | Pacientu meklēšana pēc vairākiem parametriem |  |  |  |
| 6.4. | Vairāku monitoru atbalsts |  |  |  |
| 6.5. | Attēlu eksports Dicom formātā |  |  |  |
| 6.6. | Iespēja atvērt un skatīt dažādu formātu dokumentus (dicom, pdf, jpg) |  |  |  |
| 6.7. | Pacienta izmeklējumu kataloga skats ar attēlu priekšapskati (thumbnail preview) |  |  |  |
| 6.8. | Center/Win parametru regulēšana |  |  |  |
| 6.9. | Attēlu palielināšana |  |  |  |
| 6.10. | Jānodrošina mamogrāfijas attēlu atvēršana un apstrāde |  |  |  |
| 6.11. | Dažādu attēlu salīdzināšana |  |  |  |
| 6.12. | Slēdzienu veidošana Dicom structured report formātā |  |  |  |
| 6.13. | Individuāli izkārtojumu protokoli. (Hanging protocols) |  |  |  |
| 6.14. | Attēlu eksports no CD\DVD\USB |  |  |  |
| 6.15. | Attēlu imports no CD\DVD\USB |  |  |  |
| 6.16. | Iepriekšējo izmeklējumu automātiska meklēšana un attēlošana no PACS servera |  |  |  |
| 6.17. | Ortogonālās un slīpās daudz plāna rekonstrukcijas (MPR) |  |  |  |
| 6.18. | Dažādu audu blīvumu 3D renderēšanai |  |  |  |
| 6.19. | Iestatījumi dažādiem audiem 3D rekonstrukcijām, tai skaitā kauliem, asinsvadiem u.c. |  |  |  |
| 6.20. | 3D rotēšana/palielinājums/panoramēšana/ win/centrēšana |  |  |  |
| 6.21. | 3D Maksimālās un minimālās intensitātes projekcijas (MIP) |  |  |  |
| 6.22. | 3D Virsmas rekonstrukcijas (SSD) |  |  |  |
| 6.23. | 3D Apjoma rekonstrukcijas (VRT) |  |  |  |
| 6.24. | Apstrādāto attēlu eksporta funkcija |  |  |  |
| 6.25. | Procesors vismaz Intel XEON E3-1240V6, vai analogs |  |  |  |
| 6.26. | Barošanas bloks FSP 450W SP500-A, 120MM SATA*4, MOLEX*2, PCIe 6pin*2, 80+, vai analogs |  |  |  |
| 6.27. | Video saderīga ar diviem Eizo 3MP monitoriem |  |  |  |
| 6.28. | Atmiņa ECC UDIMM 16gb DDR4 2400, vai analogs |  |  |  |
| 6.29. | Operētājsistēma Windows 10 PRO |  |  |  |
| 6.30. | Sistēmas SSD 240GB, 2.5" SSD220S, SATA3, TLC 540MB/5000MB/s, 80K IOPS R/W, Datu 1TB 7200RPM SATAIII 64MB , vai analogs |  |  |  |
| 6.31. | Optiskais diskdzinis LG DVDRW 24X BLACK SATA Int. , vai analogs |  |  |  |
| 6.32. | Pele, klaviatūra |  |  |  |
| 7. | Papildus prasības |  |  |  |
|  | Esošās iekārtas demontāža un utilizācija |  |  |  |
| 8. | Komplektācija | Daudzums |  |  |
| 8.1. | Mamogrāfijas iekārta | 1 | X |  |
| 8.2. | Ārsta - radiologa darba vieta | 1 | X |  |
| 8.3. | Radiologa asistenta darba vieta | 1 | X |  |
| 8.4. | Kājas slēdzis | 2 | X |  |